**QUY TRÌNH XỬ LÝ DỤNG CỤ**

(Ban hàng kèm theo QĐ số: /QĐ-TTYT ngày tháng năm 2021 của TTYT Quỳ Châu

**DỤNG CỤ SAU KHI SỬ DỤNG**

**KK MĐ TRUNG BÌNH**

DC không thiết yếu như: Huyết áp, ống nghe, nhiệt kế, xe tiêm, tủ đầu giường…

**KHỬ KHUÂN MỨC ĐỘ CAO**

DC bán thiết yếu như: điều trị hô hấp, nội soi T-M-H…

**TIỆT KHUẨN**

DC thiết yếu như: phẫu thuật, thủ thuật; nha khoa…

**LÀM SẠCH**

 Ngâm ngập DC trong dung dịch tẩy rửa hoặc hợp chất có Enzyme như: Anioszyme: 5ml/1l nước (5p); Cidezyme: 8ml/1l nước (1-5p)

**LÀM SẠCH**

 Ngâm ngập DC trong dung dịch tẩy rửa hoặc hợp chất có Enzyme như: Anioszyme: 5ml/1l nước (5p); Cidezyme: 8ml/1l nước (1-5p)

Lau, ngâm khử khuẩn bằng cồn hoặc hóa chất như:

Cồn 700C

 Precept: 1viên/10l nước (0.014%) trong 10p (lau lại bằng nước sạch để tránh ăn mòn dụng cụ)

Cọ rửa với nước sạch

**DC CHỊU NHIỆT**

**KHÔNG CHỊU NHIỆT**

**NGÂM KHỬ KHUẨN**

Ngâm ngập DC trong hóa chất như:

* Steranios 2% (20-30p)
* Cidex OPA (5p)

Steranios 2%/10h

Cọ rửa, lau khô, đóng gói, dán nhãn

Cọ rửa với nước sạch

**NGÂM TIỆT KHUẨN:**

Steranios 2% trong 10 giờ

**HẤP ƯỚT**: 1210C (20-30p)/1320C (10p)

**HẤP KHÔ**: 1600C(2h)/1700C(1h)

Tráng bằng nước vô khuẩn/cồn 700C/2 lần, lau khô bằng khăn vô khuẩn, khí nén

Tráng bằng nước vô khuẩn/cồn 700C/2 lần, lau khô

**ĐÓNG GÓI**

(vào các hộp/túi chuyên dụng)

**ĐÓNG GÓI**

(vào các hộp/túi chuyên dụng)

**LƯU TRỮ, CẤP PHÁT SỬ DỤNG**